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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego (3/09/2026/SPECJALMED)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: Zakup dwóch fabrycznie nowych aparatów EKG



	PARAMETRY TECHNICZNE – APARAT EKG

	L.p.
	Parametr
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana

	1. 
	Pełna nazwa urządzenia, model, producent
	TAK, podać
	

	1. 
	Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2026
	TAK
	

	1. 
	Kolorowy ekran graficzny z panelem dotykowym zintegrowany z aparatem
	TAK
	

	1. 
	Rozmiar ekranu, min. 10” 
	TAK, podać
	

	1. 
	Rozdzielczość, min. 1920x1200
	TAK
	

	1. 
	Możliwość regulacji położenia ekranu, min. 25 stopni
	TAK, podać
	

	1. 
	Waga aparatu max. 4 kg
	TAK, podać
	

	1. 
	Zasilanie sieciowo - akumulatorowe
	TAK
	

	1. 
	Akumulator litowo-jonowy o pojemności min. 2500 mAh
	TAK, podać
	

	1. 
	Czas pracy aparatu na zasilaniu akumulatorowym min. 4h
	TAK, podać
	

	1. 
	Czas ładowania akumulatora max. 3 h
	TAK, podać
	

	1. 
	Wskaźnik poziomu naładowania baterii
	TAK
	

	1. 
	Tryb oszczędzania energii
	TAK
	

	1. 
	Wydruk na papierze termicznym o szerokości 210 [mm]
	TAK
	

	1. 
	Możliwość zastosowania papieru, min. w formie składanki
	TAK
	

	1. 
	Przesuw papieru, min. 5/6,25/10/12,5/25/50 [mm/s]
	TAK
	

	1. 
	Wzmocnienie, min. 1,25/2,5/5/10/20
	TAK
	

	1. 
	Impedancja wejściowa, min. 100 [MΩ] 
	TAK, podać
	

	1. 
	Współczynnik tłumienia sygnału wspólnego min. 140 [dB]
	TAK, podać
	

	1. 
	Częstotliwość próbkowania min. 64 000 [Hz]/kanał
	TAK, podać
	

	1. 
	Przetwornik A/C min. 24 bity
	TAK
	

	1. 
	Detekcja pików rozrusznika serca, z częstotliwością min. 80 000 [Hz]/kanał
	TAK, podać
	

	1. 
	Filtr zakłóceń sieciowych
	TAK
	

	1. 
	Filtr dolno-przepustowy, min. 350/300/270/150/100/75 [Hz]
	TAK
	

	1. 
	Filtr anty-dryftowy 
	TAK
	

	1. 
	Ciągły pomiar i prezentacja na ekranie HR
	TAK
	

	1. 
	Pomiar rytmu serca w zakresie, min. 30-300 bpm
	TAK
	

	1. 
	Analiza HRV
	TAK
	

	1. 
	Wydruk badania na drukarce laserowej podłączonej bezpośrednio do aparatu
	TAK
	

	1. 
	Formaty wydruku, min. 3*4  /3*4+1R  /3*4+3R  /6*2  /6*2+1R  /12*1
	TAK
	

	1. 
	Wydruk w trybie monitorowania rytmu
	TAK
	

	1. 
	Automatyczna analiza i interpretacja
	TAK
	

	1. 
	Raport mapy odcinków ST
	TAK
	

	1. 
	Wydruk, min. 250 badań w trybie auto na zasilaniu akumulatorowym 
	TAK
	

	1. 
	Możliwość przeglądania na ekranie wykonanego badania przed wydrukiem oraz zmiany parametrów wydruku min. formaty wydruku, min. 3*4  /3*4+1R  /3*4+3R  /6*2  /6*2+1R  /12*1
	TAK
	

	1. 
	Możliwość wyświetlenia na ekranie co najmniej dwóch badań tego samego pacjenta w celu porównania badań
	TAK
	

	1. 
	Możliwość modyfikacji punktów pomiarowych wzorca krzywej EKG oraz przeprowadzenie ponownej analizy
	TAK
	

	1. 
	Możliwość 5-krotnego powiększenia segmentów krzywej EKG
	TAK
	

	1. 
	Wbudowana baza danych pacjentów, min. 100 000 badań
	TAK
	

	1. 
	Aparat wyposażony w algorytm sztucznej inteligencji (AI) do analizy zapisu EKG w czasie rzeczywistym 
	TAK
	

	1. 
	Możliwość włączenia/wyłączenia algorytmu sztucznej inteligencji przez użytkownika
	TAK
	

	1. 
	Wskaźnik włączonego algorytmu AI (sztucznej inteligencji) widoczny na ekranie aparatu
	TAK
	

	1. 
	Możliwość przeglądania i wydruku badań z archiwum
	TAK
	

	1. 
	Możliwość archiwizacji badań, funkcja export/import badań przy użyciu zewnętrznego nośnika danych
	TAK
	

	1. 
	Możliwość włączenia / wyłączenia opcji wydruku na drukarce wbudowanej w aparat,  z wykorzystaniem jednego przycisku lub ikony
	TAK
	

	1. 
	Funkcja wydruku z wykorzystaniem jednego przycisku
	TAK
	

	1. 
	Aparat wyposażony w min. WiFi, port LAN (RJ45) oraz 2xUSB 2.0 1xUSB C, Bluetooth
	TAK
	

	1. 
	Obsługa czytnika kodów kreskowych
	TAK
	

	1. 
	Kontrola podłączenia każdej elektrody
	TAK
	

	1. 
	Funkcja uśpienia umożliwiająca szybki start aparatu
	TAK
	

	1. 
	zapis danych w formatach, min. PDF, DICOM, JPG, BMP, PNG
	TAK
	

	1. 
	Automatyczny eksport badania po wykonaniu do folderu na komputerze przy pomocy serwera FTP
	TAK
	

	1. 
	Obsługa listy zleceń w oparciu o protokół min. DICOM WORKLIST, HL7
	TAK
	

	1. 
	Wysyłanie badań w oparciu o protokół DICOM STORAGE
	TAK
	

	1. 
	Integracja z serwerem HIS/RIS/PACS zamawiającego (MMEDICA,Medidok) w zakresie zleceń 
	TAK
	

	1. 
	Koszt licencji HIS/RIS/PACS po stronie zamawiającego
	TAK
	

	1. 
	Możliwość rozbudowy aparatu  na dzień składania oferty o funkcjonalność kalkulacji 18 odprowadzeniowego EKG z 12 standardowych odprowadzeń
	TAK
	

	Wyposażenie wymagane dla oferowanego aparatu EKG

	1. 
	Wózek pod aparat wyposażony w min. wysięgnik na kabel pacjenta z możliwością regulacji, cztery kółka z możliwością blokady min. dwóch kół, półkę lub koszyk , możliwością szybkiego demontażu aparatu do celów transportowych- 1 sztuka
	TAK
	

	1. 
	Dedykowana torba na aparat do transportu, wizyt domowych  1 sztuka
	TAK
	

	1. 
	Elektrody klamrowe, pas z elektrodami blaszkowymi lub elektrody gruszkowe - 1 zestaw
	TAK
	

	1. 
	Papier termiczny do wydruku – 25 sztuk
	TAK
	

	1. 
	Kabel pacjenta EKG - 1 sztuka
	TAK
	

	Inne wymagania

	1. 
	Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim
	TAK
	

	1. 
	Gwarancja min 24 miesiące, podać ile
	TAK 
	

	1. 
	Szkolenie dla personelu medycznego z obsługi aparatu
	TAK
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