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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego (1/09/2026/SPECJALMED)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia: Zakup dwóch fabrycznie nowych Holter EKG - rejestratorów ze stosownym oprogramowaniem

Wpisać nazwę/model/typ/rok produkcji/ producenta zaoferowanego urządzenia: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………


	Lp.
	Holter EKG
	opis
	Parametr oferowany

	1. 
	Sprzęt fabrycznie nowy, nie dopuszcza się urządzeń rekondycjonowanych lub powystawowych, rok produkcji nie starszy niż 2026.
	TAK,PODAĆ
	

	2. 
	Holter EKG 3/12-kanałowy
	TAK,PODAĆ
	

	3. 
	Klasa ochrony przed porażeniem min. CF
	TAK,PODAĆ
	

	4. 
	Kompaktowa budowa max. 80 x 50 x 20 mm
	TAK,PODAĆ
	

	5. 
	Niska masa urządzenia – max. 50g bez baterii
	TAK,PODAĆ
	

	6. 
	Zasilanie akumulatorowe z jednej baterii AAA pozwalające na pracę i akwizycję pełnego zapisu sygnału, bez kompresji, przez min. 4 dni
	TAK,PODAĆ
	

	7. 
	Możliwość ustawienia w menu holtera typu używanej baterii w celu optymalizacji jej wykorzystania
	TAK,PODAĆ
	

	8. 
	Akwizycja sygnału EKG ograniczona czasowo tylko przez pojemność baterii
	TAK,PODAĆ
	

	9. 
	Możliwość wyboru ilości kanałów do zapisu –  12,3,1 (w zależności od posiadanego kabla/ustawień)
	TAK,PODAĆ
	

	10. 
	Sygnalizacja niewystarczającego poziomu zasilania do przeprowadzenia badania przed uruchomieniem badania
	TAK,PODAĆ
	

	11. 
	Odporność na zakłócenia zewnętrzne – CMRR min. 90dB
	TAK,PODAĆ
	

	12. 
	Wzmocnienie - 5, 10, 20 mm/mV
	TAK,PODAĆ
	

	13. 
	Możliwość ustawienia poziomu próbkowania - 128, 256, 512 lub 1024Hz
	TAK,PODAĆ
	

	14. 
	Impedancja wejściowa > 50MΩ
	TAK,PODAĆ
	

	15. 
	Przetwornik A/D min. 24 bitów
	TAK,PODAĆ
	

	16. 
	Zapis pełnej jakości krzywych, bez kompresji danych
	TAK,PODAĆ
	

	17. 
	Wbudowany kolorowy ekran LCD do podglądu krzywych i obsługi menu holtera
	TAK,PODAĆ
	

	18. 
	Ekran LCD o rozdzielczości min. 128x128
	TAK,PODAĆ
	

	19. 
	Wyświetlanie poziomu naładowania baterii na wbudowanym ekranie holtera
	TAK,PODAĆ
	

	20. 
	Wstawianie markerów zdarzeń przez pacjenta za pomocą jednego przycisku holtera
	TAK,PODAĆ
	

	21. 
	Podgląd jakości sygnału na poszczególnych kanałach przed rozpoczęciem badania
	TAK,PODAĆ
	

	22. 
	Zabezpieczenie przed usunięciem nieodczytanego badania
	TAK,PODAĆ
	

	23. 
	Transmisja danych do komputera poprzez port USB
	TAK,PODAĆ
	

	24. 
	Jedno złącze do podłączenia przewodu pacjenta oraz kabla USB do komputera PC
	TAK,PODAĆ
	

	25. 
	Ochrona przed czynnikami z zewnątrz min. IP27
	TAK,PODAĆ
	

	26. 
	Tryb szybkiego kopiowania danych (kopiowanie pełnego raportu z 6 dni w czasie < 30 sekund)
	TAK,PODAĆ
	

	27. 
	Programowanie nośnika danych danymi badania i pacjenta przy użyciu oprogramowania do analizy holterowskiej posiadanym przez Zamawiającego lub dostarczonego z rejestratorem 
	TAK,PODAĆ
	


	28. 
	Detekcja pracy stymulatora serca
	TAK,PODAĆ
	

	29. 
	Wymienna pamięć – dołączona karta SD/SDHC pozwalająca na rejestrację całego badania
	TAK,PODAĆ
	

	30. 
	Detekcja podłączenia elektrod – komunikat na ekranie o nieprawidłowym ich podłączeniu
	TAK,PODAĆ
	

	31. 
	Zapis 3-kanałowy z 5 lub 7 elektrod 
	TAK,PODAĆ
	

	32. 
	Możliwość wprowadzenia ID pacjenta przed rozpoczęciem badania
	TAK,PODAĆ
	

	33. 
	Menu urządzenia w języku polskim
	TAK,PODAĆ
	

	34. 
	W zestawie:
- rejestrator holterowski 
- kabel EKG – 5-elektrodowy (min. 1szt.)
- pasek i etui na holter  ( min. 1kpl)
- kabel USB do podłączenia do komputera
- licencja oprogramowania (kod licencyjny lub klucz usb)
	TAK,PODAĆ
	


	Inne
	
	

	1. 
	Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu o w/w parametrach do miejsca dostawy, zainstalowania oraz jego uruchomienia.
	TAK
	


	2. 
	Okres gwarancji na dostarczony sprzęt - min. 24 m-ce
	TAK,PODAĆ
	

	3. 
	Czas naprawy gwarancyjnej sprzętu nie dłuższy niż 5 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki
	TAK,PODAĆ
	

	4. 
	Czas naprawy każdorazowo przedłuża okres udzielonej gwarancji.
	TAK
	

	5. 
	Szkolenie z zakresu funkcji i obsługi dla personelu w terminie uwzględniającym czas pracy personelu - w cenie oferty.
	TAK
	


	6. 
	Dostępność wyposażenia i części zamiennych min. 8 lat
	TAK
	

	7. 
	Okresowe przeglądy techniczne , nie rzadziej niż 1 raz w roku, wraz z wymianą części zużywalnych przewidzianych przez producenta w procedurze przeglądowej (jeżeli dotyczy), wliczone w koszt oferty.
	TAK
	

	8. 
	Instrukcje obsługi w języku polskim w wersji drukowanej i elektronicznej (wymagane przy dostawie sprzętu)
	TAK
	


	9. 
	Wykonawca zobowiązany jest zintegrować dostarczone urządzenie z systemem HIS zamawiającego MMedica, (zlecenie odsyłanie raportu badań)
	TAK,
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